产品技术规格书
	产品名称
	隔离型 PT100 温度变送器

	产品型号
	TB-ISO-PT100

	版本
	V0.3

	典型应用
	超低温冰箱 · 液氮罐 · 冷库 · 恒温培养箱
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一、产品概述
TB-ISO-PT100 是一款全隔离型 PT100 铂电阻温度变送器，采用标准 Modbus RTU 通讯协议，支持 2 线制 / 3 线制 / 4 线制 PT100 传感器接入，通过板载跳线电阻 RT1–RT4 配置接线方式。设备具备电源与信号全隔离保护，采用小型化板卡设计，便于嵌入式集成，适用于超低温冰箱、液氮罐、冷库、恒温培养箱等需要高精度温度监测的工业与医疗场景。
产品特点：
· 多线制兼容——同一块板卡通过跳线即可切换 2 线制 / 3 线制 / 4 线制，适配不同现场探头的引线数量
· 全隔离设计——电源与信号之间隔离电压 1500V AC，抗干扰能力强
· 标准协议——采用 Modbus RTU，兼容各类 PLC 与 SCADA 系统
· 宽压供电——DC 9 ~ 36V，适应不同工业供电环境
· 小型化板卡——便于嵌入机柜或设备内部，节省安装空间
· 多重电气防护——电源防反接、自恢复保险丝、TVS、RC 尖峰吸收及 485 接口放电管保护
二、技术参数
2.1 测量参数
	传感器类型
	PT100 铂电阻

	接线方式
	2 线制 / 3 线制 / 4 线制（板载跳线电阻 RT1–RT4 配置）

	测量范围
	-200℃ ~ +200℃【待确认】

	分辨率
	0.1℃

	测量精度
	【待确认】

	采样周期
	默认 1 秒


2.2 电气参数
	工作电压
	DC 9 ~ 36V

	工作电流
	≤30mA

	隔离电压
	1500V AC（电源、信号间）

	通讯接口
	RS485（带完善保护电路）

	通讯协议
	标准 Modbus RTU

	通讯速率
	4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps（可设置）

	数据格式
	8 位数据位，1/2 位停止位，无奇偶校验

	电气保护
	电源防反接（DC 36V 以下）、350mA 自恢复保险丝、电源 TVS（15kV ESD / 8-20μs 5kA surge）、IO 口 TVS（±15kV ESD）、485 接口放电管、RC 尖峰吸收


2.3 环境参数
	工作温度
	-40℃ ~ +85℃

	工作湿度
	0 ~ 95% RH（无凝结）

	存储温度
	-55℃ ~ +90℃

	抗振动
	10 ~ 2000Hz，10g 加速度


2.4 EMC 性能
	项目
	依据标准
	等级

	辐射骚扰
	GB/T 17626.3-2016
	等级 3

	静电放电
	GB/T 17626.2-2018
	等级 4

	电快速瞬变脉冲群
	GB/T 17626.4-2018
	等级 3

	浪涌（冲击）
	GB/T 17626.5-2019
	等级 2


2.5 机械参数
	外壳材质
	ABS 工程塑料 / PCB 板卡

	安装方式
	导轨 / 螺钉固定

	外形尺寸
	【待确认】


三、接线与线制配置
通过板载跳线电阻 RT1–RT4 选择 PT100 的接线线制，配置关系如下：
	接线制
	RT1
	RT2
	RT3
	RT4

	2 线制
	CON
	／
	CON
	CON

	3 线制
	／
	CON
	CON
	／

	4 线制
	CON
	／
	／
	CON


注：CON 表示该位焊接跳线电阻，／表示断开。表中对应关系依据板卡丝印整理。
四、Modbus RTU 通讯协议
4.1 协议基本信息
· 采用标准 Modbus RTU 协议
· 支持功能码：0x03（读取保持寄存器）、0x06（写入单个寄存器）、0x10（写入多个寄存器）
· 温度数据采用二进制补码表示，负数以补码方式传输
4.2 寄存器定义
	寄存器地址
	功能描述
	数据类型
	访问权限

	0x0000
	温度值【待确认】
	16 位有符号整数
	只读

	0x0048
	设备地址
	8 位无符号整数（0 ~ 247）
	读写

	0x0049
	波特率
	8 位无符号整数（5 ~ 10）
	读写

	0x00E0
	软复位
	8 位无符号整数
	只写

	0x00F0
	恢复出厂设置
	8 位无符号整数
	只写


4.3 波特率编码
	数值
	波特率

	5
	4800bps

	6
	9600bps

	7
	19200bps

	8
	38400bps

	9
	57600bps

	10
	115200bps


注：设备地址与波特率设置后需重新上电方可生效。
五、接线注意事项
· 确保电源电压在 DC 9 ~ 36V 规定范围内
· 接线前务必断开电源，防止短路损坏设备
· RS485 通讯线建议使用屏蔽双绞线，线径不小于 0.5mm²
· 通讯线长度建议不超过 1000 米，超过时需加中继器
· 多台设备并联时，A、B 端分别相连，注意终端匹配电阻设置
· 屏蔽层单端接地，避免形成地环路
· 导线剥线长度建议 5-7mm，避免裸露部分过长导致短路
· PT100 探头引线应远离动力线，3 线制/4 线制接线时注意补偿线对应关系
说明：本规格书中的电气、隔离、保护、环境、EMC、机械及通讯协议参数，依据本型号所属 TB-ISO 全隔离变送器系列的公开技术资料整理；标注【待确认】的项目为 PT100 型号专有指标，原始资料中未见明确记载，请以实物实测或厂家最终确认为准。
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