产品技术规格书
	产品名称
	便携式智能医废秤

	产品型号
	WLT601

	版本
	V2.1

	典型应用
	医疗机构医废收集 · 称重 · 扫码 · 上云
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一、产品概述
WLT601 是一款手持式医疗废物收集终端，将扫码、称重与 4G 数据上传集成于小型一体化机身，通过 4G 网络将医废产出数据实时同步至后端平台。设备支持产出、收集、一键入库、一键出库、数据撤销等完整业务流程，并可远程升级固件，适用于医院各科室的医疗废物交接与收集管理。
二、外观与结构参数
	尺寸（长×宽×高）
	170 × 88 × 34mm

	材质
	ABS + PC（外壳）／304 不锈钢（金属秤架）

	颜色
	灰色

	重量
	400g

	使用温度
	室温


按键定义
	按键
	功能

	返回
	返回（左翻页）

	清零
	重量清零（右翻页）

	开关机
	长按开机 / 关机

	确认
	数据上传确认

	扫描
	扫描二维码


三、技术参数
3.1 通信与存储
	通信模块
	多功能全频段 4G 模块：LTE FDD/TDD 850/900/1800/1900MHz

	网络协议
	内嵌 MQTT JSON 通信协议

	本地接口
	USB 2.0

	存储容量
	内置 FLASH（16MB）

	历史数据
	可本地存储 30 天历史数据

	断网续传
	支持数据断网续传

	数据上传
	默认 1 分钟定时心跳上传


3.2 扫码功能
	扫码类型
	二维扫码

	摄像头
	100 万像素

	扫描速度
	高速扫描


3.3 电气与电源
	工作电压
	DC 3.3 ~ 4.2V

	供电方式
	内置锂离子充电电池

	电池容量
	5000mAh

	续航时间
	8 小时

	充电电流
	1.5A（Max）

	指示灯
	充电状态

	声音提示
	全流程语音提示

	自动关机
	设备无操作 30 分钟自动节能关机


3.4 称重参数
	电子秤量程
	0.15 ~ 40kg

	电子秤精度
	0.05kg

	电子秤误差
	±0.05kg

	称重锁存
	称重稳定时间 < 2S，自动锁存稳定重量

	校准功能
	可使用 2KG 砝码进行设备标定


四、产品功能
	功能分类
	说明

	1. 收集模式
	医废数据收集上传

	2. 数据撤销
	撤销已上传的数据

	3. 一键入库
	所有上传的数据一键入暂存库

	4. 一键出库
	所有暂存库里的医废数据一键出库

	5. 心跳
	设备状态上报


操作流程
· 产出模式：扫描交接人二维码 → 扫描科室二维码 → 扫描医废二维码扎带/贴纸 → 称重 → 点击「确认」上传
· 收集模式：扫描收集人二维码 → 扫描交接人二维码 → 扫描科室二维码 → 扫描医废二维码 → 称重 → 点击「确认」上传
· 一键入库：扫描收集人二维码 → 扫描暂存地编号 → 点击「确认」
· 一键出库：扫描收集人二维码 → 扫描暂存地编号 → 点击「确认」
· 数据撤销：扫描收集人二维码 → 扫描医废二维码 → 点击「确认」撤销
· 系统设置：可查看设备参数并进行称重校准
· 远程升级：设备开机联网后即可远程更新固件程序
五、通信协议（MQTT / JSON）
5.1 主题定义
	用途
	Topic

	数据上传
	medical_waste/data/{设备ID}

	心跳上传
	medical_waste/keepalive/{设备ID}


注：{设备ID} 为 24 位产品 ID。
5.2 数据类型（type 字段）
	type
	含义

	1
	医废数据上传

	2
	医废数据撤销

	3
	医废数据一键入库

	4
	医废数据一键出库

	5
	设备心跳数据


5.3 医废数据字段（type = 1）
	序列
	名称
	示例值
	描述

	1
	time
	2023/2/23 10:59:59
	时间

	2
	type
	1
	数据类型

	3
	id
	2030374B5550501500430054
	设备 ID（24 位字符串）

	4
	realtime
	0 / 1
	历史 / 实时数据标识

	5
	code
	10123456789012
	二维码编号（14 位）

	6
	weight
	2596
	重量信息，25.96kg

	7
	depart
	000001001
	机构信息（包含科室）

	8
	heir
	00001
	交接人信息

	9
	collector
	00001
	收集人信息

	10
	count
	1
	本次开机收集次数

	11
	total
	1
	累计收集次数（1-10000）


5.4 心跳数据字段（type = 5）
	序列
	名称
	示例值
	描述

	1
	time
	2023/2/23 10:59:59
	时间

	2
	type
	5
	数据类型

	3
	id
	2030374B5550501500430054
	设备 ID（24 位字符串）

	4
	sign
	4
	信号强度（1-5）

	5
	bat
	3700
	电池电量，单位 mV

	6
	version
	v1.1.9
	设备软硬件版本

	7
	iccid
	898601YY8SSXXXXXXXXP
	ICCID（20 位）

	8
	imei
	826589423145783
	IMEI（15 位）

	9
	kvalue
	0
	Kvalue 值

	10
	errcode
	0
	故障代码


六、二维码编码规则
基于 JSON 协议的字符串二维码编码。
	type
	编码类型
	id 取值范围
	说明

	1
	机构编码
	000001-999999 / 001-999
	前六位一级机构编码，后三位二级科室编码

	2
	收集人
	00001-99999
	收集人中文名称不超过 4 个汉字

	3
	交接人
	00001-99999
	交接人中文名称不超过 4 个汉字

	4
	暂存地
	00001-99999
	暂存地中文名称不超过 4 个汉字

	5
	扎带/贴纸
	XX000000000001-XX999999999999
	共 14 位，前 2 位为医废类型，后 12 位为 id


医废类型编码
	编码
	类型
	标识颜色

	00
	其他类型
	红色

	01
	感染性
	白色

	02
	损伤性
	黄色

	03
	病理性
	绿色

	04
	药物性
	橙色

	05
	化学性
	蓝色


设置类二维码
· 校准设置：{"type":0,"name":"calibration","value":2000}
· 目标服务器设置：{"type":0,"name":"ip","value":"<服务器地址>","user":"<账号>","password":"<密码>"}
说明：本规格书参数依据《便携式智能医废秤产品手册 V2.1》整理，通信协议字段及二维码编码规则同源。
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